KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ (SEÖS) CİHAZLARININ REVİZYONU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

- TANIMLAR

İdare		:T.Ş.F.A.Ş.Kastamonu Şeker Fabrikası

Yüklenici	:Yapılacak olan ihale sonucu, teknik şartname konusu işleri yürütecek firma.

- ŞARTNAME KAPSAMI

Fabrikamızda, katı yakıt (kömür) yakıldığı 3 adet kazan bacalarında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sisteminin 3 Temmuz 2009 tarihli ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne, 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’ne uygun şekilde, revizyonunun yaptırılmasıdır.

Revizyon kapsamında; gerekli cihaz ve malzemelerin sağlanması, montajlarının yapılması, devreye alınması, test ve kontrollerinin yapılması, yeni cihazlar ile eski sistemin uyumunun sağlanması, dokümantasyonunun hazırlanması ve eğitimini kapsayan, anahtar teslimi olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasıdır.

- İŞİN MİKTARI

Bu bölümde belirtilen cihazlar, ölçüm sisteminin revizyonu işinde kullanılacaktır. Çalışır durumda olduğu tespit edilen mevcuttaki cihazlar yenileriyle değiştirilmeyecektir. Belirtilen miktarlar Yüklenici Firma tarafından temin edilecek, revizyonda kullanılmayanlar İdareye teslim edecektir.

- Gaz Soğutucusu (Bühler çiftli) – 2 adet

- Akış Ölçer Debimetre 7-70lt/dk (Alarmlı Burkert) – 2 adet

- Toz Cihazı (Sintrol QAL1 SertifikalıS305) – 1 adet

- Debi Ölçüm Sistemi (SKI Marka, QAL 1 Sertifikalı, RS485 çıkışlı Fark Basınç, Mutlak Basınç ve Sıcaklık göstergeli) – 1 adet

- Kondens Atma Pompası – 3 adet

- Gaz Emiş Pompası – 3 adet

- Teflon Hortum 4x6mm – 100 metre

- Kondens Alarm Monitörü – 1 adet

- ADAM 4055 Modül – 1 adet

- Seramik Filtre 20x50x135mm – 3 adet

- O-ring Conta Tamir Takımı – 3 adet

- Oksijen Sensörü – 3 adet

- Emisyon Ölçüm Programı 3 baca için – 1 adet

- Emisyon Ölçüm Programı için Bilgisayar– 1 adet

- Panel Kabin – 1 adet

- Klima – 2 adet

- Yazıcı – 2 adet

- TEKNİK AÇIKLAMALAR

  - Klimalar 18000 BTU/h kapasiteli sıcak soğuk inverter, dış ortam hava şartlarına uygun olmalıdır.

  - Kabin toz geçirmez, izolasyonlu olmalıdır. Kabin ölçüsü minimum 2x2x2.5 metre ebatlarında olmalıdır.

  - Bilgisayar Özellikleri: İşlemci tipi: İntel Xeon, Ram kapasitesi: 16 GB (en az), SSD veya harddisk kapasitesi: 1 TB (en az), İşletim sistemi: Windows 10 Pro, Monitör: 21,5ꞌꞌ (en az)

  - Yazıcı Özellikleri: Çok fonksiyonlu (yazıcı, tarayıcı, fotokopi) Lazer Yazıcı olmalıdır.

- KURULUM, KABUL VE TESTLER

## 5.1. KAZAN 1 ve KAZAN 2 yapılacak işler

    - Ölçüm sistemleri panosu, kazan dairesinden türbin dairesine taşınacaktır. Mesafe yaklaşık 5 metredir. Kurulacak sistemin tüm kablo, kablo kanalı ve besleme işleri yüklenici firmaya aittir.

    - Mevcut durumda kabini bulunmayan ölçüm sistemi panosu kabin içerisine alınacak ve kabine klima bağlanacaktır.

    - Gaz Soğutucusu yenisi ile değiştirilecektir.

    - Kazan 2’de Debi Ölçüm Sistemi yenisi ile değiştirilecektir.

    - Akış ölçer debimetre yenisi ile değiştirilecektir.

    - Mevcut duruma bakılarak gaz emiş ve kondens atma pompaları yenileri ile değiştirilecektir.

## 5.2. KAZAN 3 yapılacak işler

## Ölçüm sistemi panosunun bulunduğu kabine klima bağlanacaktır.

## ADAM 4055 Haberleşme Modülü yenisiyle değiştirilecektir.

## Kondens Alarm Monitörü yenisi ile değiştirilecektir.

## 5.3. Tüm Ölçüm Sistemleri için Ortak İşler

## Emisyon Ölçüm Yazılım Programı yenilenecektir. Ölçüm bilgisayarı türbin dairesine taşınan ölçüm sistemi yanına kurulacaktır. Tüm kablo, kablo kanalı ve besleme işleri yüklenici firmaya aittir.

    - Emisyon yazılım programı; son olarak yayımlanan SIM kurulumuna tam uygun olacaktır. PLC, emisyon yazılımı ile bağlantılı olacak ve alarmları yazılıma iletecektir.

    - Ölçüm cihazlarından elde edilen veriler doğrudan Fabrikada veri iletimi yapacak sisteme aktarılacak şekilde olmalıdır. Veri toplama sistemine kaydedilen tüm veriler zamanları ile birlikte düzenli olarak depolanabilmeli ve 5 yıl boyunca saklanacak kapasitede ve özellikte olmalıdır.

## Yüklenici, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’nde belirtilen Fizibilite Raporunun hazırlanmasından sorumludur.

## Yüklenici, sistemin montaj işlerine Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’nde belirtilen Fizibilite Raporunun onaylanmasına müteakip başlayacaktır.

    - Sistemde kullanılacak gaz analizörü, debimetre ve toz analizörü QAL1 sertifikalı olmalıdır, sertifikadaki bileşenler kullanılmalıdır. Baca gazı ölçüm cihazında kullanılan analizörlerin TS EN 14181 standardı QAL1’e göre onaylanmış, uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur.

    - Baca gazı ölçüm cihazında kullanılan analizörlerin performans kriterleri ve test yöntemlerinin TS EN 15267-3 standardına uygun olarak yapılması ve bu standarda göre uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur.

    - Baca gazı ölçüm cihazında kullanılan analizörlerin TS EN 14181 QAL1’e göre, belirsizlik hesaplarının TS EN ISO 14956 ve/veya TS EN 15267-3 standartlarına göre hesaplanması ve uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur.

    - Yüklenici firma gerekli olan tüm malzemenin temininden, malzemelerin fabrika sahasına getirilmesinden, kurulmasından, devreye alınmasından sorumludur. İş, anahtar teslimi iş mantığında olacaktır.

    - Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçümleri Tebliği’nde belirtilen KGS1, KGS2 ve KGS3 sistemlerine uygun olacaktır.

## Yüklenici, teknik şartname ve teklifinde belirttiği hükümlere göre montaj çalışmalarını tamamladıktan sonra durumu fabrikamıza bildirecektir. Yapılan kontrol ve testlerle birlikte sistem devreye alınacak ve devreye alındıktan sonra Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’nde belirtilen KGS2 kapsamında Lisanslı laboratuvar tarafından hazırlanacak raporun uygun bulunmasına müteakip 20(yirmi) takvim günlük test süresi başlayacaktır. Lisanslı laboratuvar tarafından KGS2 kapsamında hazırlanan raporda tespit edilen ve yükleniciyi ilgilendiren aksaklıklar yüklenici tarafından derhal giderilecektir.

## Yapılan 20(yirmi) takvim günlük test sonucunda da her hangi bir problem yaşanmaması durumunda ve sistemin Teknik Şartnameye uygun olduğu görüldüğünde geçici kabulü yapılacaktır. Sürekli Emisyon Ölçüm Sisteminde, sistemin aksamasına neden olacak şekilde, test sırasında problem çıkması durumunda, yüklenici çıkan arızayı giderecek ve test süresi olan 20 gün baştan başlayacaktır.

## Geçici kabule müteakip 1 yıllık garanti süresi başlatılacaktır. Garanti süresi içerisinde işçilik ve malzemeden kaynaklanan arızalara yüklenici, yazılı ya da sözlü bildirimi müteakip 48 saat içerisinde müdahale edecektir. Bildirim yapılmış olunmasına rağmen anılan süre zarfında fabrikamıza gelinmemesi veya gelinerek çalışmanın başlatılmaması, çalışma başlatılmış olsa bile personel sayısının yeterli olmaması, personel kalitesinin uygunsuzluğu ve işin gereği bir çalışmanın yürütülmemesi hallerinde garanti şartı yerine getirilmemiş kabul edilip sistemin kesin kabulü yapılmayacaktır. Kesin kabul yapılmaması durumunda sözleşmeden doğan haklar kullanılacaktır.

- EĞİTİM VE DOKÜMAN

  - Tüm sistemin montajı tamamlanıp devreye alındıktan sonra, sahada kurulan sistemle ilgili projeler, çizimler, kullanılan cihazların katalogları, standartlar, kullanma kılavuzları orijinal ve Türkçe olarak idareye teslim edilecektir.

  - Sistemin çalıştırılması ile ilgili olarak bakım ve işletme dokümanları hazırlanacaktır. Yüklenici sistemin çalışması ile ilgili olarak gerekli her türlü eğitimi (işletme ve bakım) elamanlarımıza verecektir.

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  - İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükler ve gerekli her türlü tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici, fabrikamız iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararlarına uymak zorundadır. Bu konuda her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici Fabrikamız Alt İşveren İş Sağlığı Güvenliği uygulama prosedürüne uygun çalışacaktır.

  - Yüklenici çalıştırdığı personeline ilk iş günü baret, maske, iş ayakkabısı, iş tulumu, eldiven vb. kişisel koruyucu güvenlik malzemelerini temin ederek vermekle yükümlüdür. Yüklenici idarenin ve onun adına hareket eden kontrolörün herhangi bir ikazına gerek kalmadan bu konuda tüm önlemleri alacaktır.

  - İşin görüleceği yer tehlikeli işler sınıfında olup, yüklenici, işveren olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tehlike sınıfına ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

- İŞİN SÜRESİ

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 90 (doksan) takvim günü içinde işi tamamlayacaktır. Malzemelerin tedarik edilmesi ve montajı bu süreye dahildir.

- ÖDEME

  - Sistemin bütün aksamlarının ve istenilen belgelerin İdaremize teslim edilmesinden sonra Yükleniciye ihale bedelinin % 40 (kırk)’ı ödenir.

  - Montajın tamamlanmasına müteakip ihale bedelinin % 40 (kırk)’ı ödenir.

  - Sistemin devreye alınmasından sonra Lisanslı laboratuvar tarafından KGS2 kapsamında hazırlanacak raporun uygun bulunmasına müteakip başlayacak deneme süresinin sorunsuz tamamlanmasından sonra Geçici Kabul’ün yapılması ile birlikte ihale bedelinin %  20 (yirmi)’si ödenir.

Bu şartname 9 madde, 6 sayfadan oluşmaktadır